노광기 램프케이블교체_장비수리 보고서 - 16.04.19.hwp

장비수리 보고

노광기 수은 램프 케이블 교체

항목	내용	비고
현상	전압을 인가해도 할로겐 램프에 불이 안들어옴
원인	전원선이 벽을 통과할 때 두께가 너무 얇은 케이블을 사용하면서 과부하로 인한 발열 및 손상
해결	1. 노광기 좌측 커버의 문을 개방 2. 전원선 In 과 Out을 확인 램프의 뒤쪽에 전선이 벽면을 통과하기 위한 커넥터가 있고 뚜껑을 제거하면 전선 확인 가능 3. 발열로 인해 손상된 전선을 제거한 후 전압 인가선에 최대한 두께가 같고 저항이 비슷한 케이블로 연결 4. 연결된 케이블이 주변의 구조물에 쇼트나지 않도록 절연튜브 등을 이용하여 마감처리
사후처리	램프의 UV출력 효율을 높여주기 위해 적정 유효기간내의 램프를 사용하고, 반사판에 퇴적된 먼지등을 제거해주어야함 전체적으로 노광기 구성에 많은 문제점들이 발견되었으므로 레벨링 스테이지 등 추가수리요망

보고일: 16.04.19  보고자: 홍민택

Hoseo Univ.  EDLAB Since 2006