LCR 미터 사용시 주의 사항.hwp

장비수리 보고

LCR 미터 사용시 유의 사항

항목	내용	비고
현상	LCR 미터로 BNC 케이블의 전기용량 측정 시 실제 값보다 매우 큰 값이 측정됨
원인	LCR 미터 측정 케이블 연결이 제대로 안 되어 연결부위 접촉 불량
해결	시료를 측정하는 프로브와 장비의 케이블이 잘못 연결된 것을 발견하여 제대로 세팅함 장비와 프로브를 연결할 때 dark box의 BNC 커넥터를 거치게 되는데 그 부분에서 BNC가 헐겁게 연결되어 접촉 불량이 생김.
사후처리	계측기 사용 시 프로브와 장비의 연결 상태를 잘 확인해야함 체결을 제대로 한 후 아래와 같이 정상적인 전기용량 측정이 됨.

보고일: 180708  보고자: 한예린

Hoseo Univ.  EDLAB Since 2006